| I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel ginekologiczny 3 segmentowy składający się z segmentu głowy, pleców, segmentu siedziska |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotel ginekologiczny wyposażony w 3 silniki elektromechaniczne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotel ginekologiczny przystosowany do obsługi pacjentek bariatrycznych o zwiększonej nośności i większej szerokości siedziska |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotel osadzony na dwóch elektromechanicznie regulowanych kolumnach ( nie dopuszcza się fotela na jednej kolumnie lub na ramionach wznoszących ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pierwsza kolumna regulacji wysokości zlokalizowana pod segmentem siedzenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Druga kolumna regulacji wysokości zlokalizowana na odcinku sekcji pleców fotela w pozycji leżącej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa w części przedniej i tylnej zabezpieczona tworzywową, gładką osłoną w kolorze białym |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumny regulacji wysokości fotela wysuwane teleskopowo obudowane obudową aluminiową . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zintegrowany uchwyt na ręczniki jednorazowe w rolce za segmentem głowy , zawieszany możliwy do szybkiego demontażu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpory pod ręce pacjenta wykonane ze zmywalnego z tworzywa sztucznego 1 para . Nie dopuszcza się podpór pod ręce z wykończeniem skajem czy wersji tapicerowanej ; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotel wyposażony w podkolanniki typu Goepela w kolorze tapicerki fotela 1 para , podkolanniki wyposażone w rzepy mocujące |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotel wyposażony w pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 4 l |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotel wyposażony w kółka średnica 100mm z indywidualną blokadą hamulcami |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotel wyposażony w parę listew – szyn do montażu wyposażenia na odcinku siedziska |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotel wyposażony w parę listew – szyn do montażu wyposażenia na odcinku pleców |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przednia cześć podstawy wyposażona w wyprofilowaną wykonaną ze stali nierdzewnej podpórkę nogi dla lekarza . Podpórka obudowana dookoła obudową z ABS |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie 200kg. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary całkowite 3 segmentowej powierzchni roboczej w pozycji leża 620 x 1 420 mm +/- 50mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość x szerokość podstawy 980 x 655mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość siedziska 620 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość segmentu pleców 620mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość segmentu głowy 620 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromechaniczna regulacja wysokości fotela w zakresie 450 – 850 mm sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja segmentu plecowego 0-70o elektromechaniczna sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja segmentu siedzenia elektromechaniczna 0/+25° sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja segmentu głowy +/-25o za pomocą uchwytu sprężyny gazowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wybór przynajmniej 15 różnych kolorów tapicerki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CE- Deklaracja zgodności, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące, przeglądy okresowe sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |